## Sheet1
Ponuditelj:__________________________
Mjesto:____________________________
Adresa:_____________________________
OIB:______________________________
Predmet nabave : Uređaj za pranje i dezinfekciju
Proizvođač: ________________________
Zemlja porijekla:_____________________
TROŠKOVNIK- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Redni broj | Opis minimalnih tehničkih karakteristika |  | Potvrda traženih karakteristika-označiti u katalogu (DA/NE) (Obavezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koj jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike | Količina
1 | Uređaj za pranje i dezinfekciju |  |  | 1
1.1 | Automatski uređaj za pranje, dezinfekciju i sušenje kirurških instrumenata, OP klompi, kontejnera, anestezijskog pribora
1.2 | Dimenzije uređaja (šxdxv) max.:660 x 700 x 1900 mm (širina x dubina od staklene površine prednjih do staklene površine zadnjih vrata x visina)
1.3 | Oplata uređaj izrađen od nehrđajučeg čelika
1.4 | Efektivni (korisni) volumen minimalno 200 lit, ukupni volumen maximalno 280 lit
1.5 | 2 otklopna potpuno staklena vrata za punjenje i pražnjenje komore (radi uvida u stanje pranja), otvoriva pod kutem od 90°, koja u otvorenom stanju služe kao polica za uložna kolica, sa sigurnosnim sustavom zaključavanja
1.6 | Kapacitet komore za pranje: 8 standardnih DIN košara, dimenzija 480 x 250 x 50 mm, koje se postavljaju na 4 nivoa unutrašnjih kolica za pranje (modularni sistem, mogućnost skidanja pojedinih nivoa kolica i sprejnih ruku)
1.7 | Materijal komore uređaja: nehrđajuči kiselootporni čelik, poliran do visokog sjaja
1.8 | Komora za pranje sa zaobljenim uglovima, mlaznice, spremnici i filteri za vodu izrađeni od od nehrđajućeg čelika, otporan na kiseline, u komori ugrađene dvije fiksne rotacijske mlaznice (gornja I donja) i svijetlo radi boljeg uvida u proces pranja
1.9 | Upravljanje radom uređaja pomoću upravljačkog panela sa 6 programskih tipki I dvorednim pokaznikom s prikazom sljedećih podataka na strani za punjenje: faze i parametri ciklusa, preostalo vrijeme trajanja ciklusa, alarmi i status uređaja.
1.10 | Punjenje komore na visini od min. 700 mm
1.11 | Toplinska i zvučna izolacija uređaja zbog smanjenja potrošnje energije i gubitka topline
1.12 | Toplinska dezinfekcija na temperaturi iznad 90°C, u propisanom vremenu prema važećim europskim standardima
1.13 | Cirkulaciona pumpa za vodu zadovoljavajućeg protoka
1.14 | 2 automatske pumpe za doziranje kemijskih sredstava za pranje s mogućnošću podešavanja doziranja, prva pumpa za doziranje detergenta za pranje, druga pumpa za doziranje sredstava za ispiranje
1.15 | Mogućnost ugradnje treće i četvrte dozirne pumpe
1.16 | Obavezan sistem za kontrolu protoka detergenta u skladu sa EN ISO 15883
1.17 | Zagrijavanje/dogrijavanje vode koja se koristi za pranje I dezinfekciju odvija unutar samog uređaja pomoću električnih grijača snage max.10 kW
1.18 | Mikroprocesorski ili PLC nadzor temperature komore pomoću 2-struke temperaturne sonde
1.19 | Objava alarma vizualno i zvučno
1.20 | Obavezan alarm za nedostatak detergenta i u slučaju da nema dovoljno detergenta za određeni proces, ne dozvoljava počinjanje procesa pranja.
1.21 | Integrirani ventilatorski sistem sa toplim zrakom za sušenje opranog i dezinficiranog materijala. Postavljen u dijelu uređaja iznad komore. Usmjereno sušenje.
1.22 | Filter za zrak sušenja: HEPA filter, klasa 13 ili bolje, za potpunu eleminaciju čestica i mikroorganizama iz zraka za sušenje.
1.23 | Kontrola temperature sušenja: Temperatura sušača (zraka) se kontrolira temperaturnim senzorom, poput PT-100 sonde, koja je kontrolirana upravljačkim sistemom uređaja.
1.24 | Izmenjivač topline za zrak sušenja: Integrirani izmenjivač topline za predgrijavanje zraka koji ulazi u komoru i hlađenje zraka koji izlazi iz komore.
1.25 | Mogućnost podešavanja vremena sušenja u komori
1.26 | Upravljački sistem: - Automatski procesorski sistem - Sve kontrole nalaze se iznad komore na prednjem panelu. - Displej: LCD ekran sa pratećim kontrolnim tipkama i LED diodama. - Printer: Uređaj mora imati ugrađeni alfa-numerički pisač, ugrađen na prednjem panelu, koji vrši stalno snimanje (ispisivanje) parametara procesa u skladu sa EN ISO 15883
1.27 | Uređaj sadrži tvornički podešene programe suglasne sa važećim standardima, a u zavisnosti od vrste materijala koji se pere i obrađuje
1.28 | Električni priključak 3 x 380-400V/50Hz
1.29 | Napajanje vodom - Hladna voda 1/2". Potrošnja max. 20 litara po fazi ciklusa pranja. (min.protok 20l/min) - Ttopla voda 1/2". Potrošnja max. 20 litara po fazi pranja. (min.protok 20l/min) - Demineralizirana voda za finalno ispiranje 3/4". Potrošnja max. 20 litara po fazi pranja (min.protok 20l/min)
1.30 | Odvod vode: Preko odvodne cijevi u podu Ø50mm (postavljena ispod mašine)
1.31 | Temperatura: Priključak za nezavisni temperaturni senzor za validaciju temperature procesa. Omogućuje validaciju procesa na licu mjesta (na samom uređaju)
1.32 | Kemikalije/detergenti: karnisteri sa potrebnim kemikalijama, zapremine 5 litara, se postavljaju unutar mašine, tj. u samoj mašini postoji prostor predviđen za smještaj karnistera. Karnisterima sa kemikalijama/detergentima moguće je pristupiti i kada su vrata komore otvorena
1.33 | Dodatna oprema
1.33.1 | Stalak za kirurške instrumente, 4 modularne razina. Između svaka dva nivoa stalka se nalazi sprejna ruka (engl. "spray arm"). Police i sprejne ruke se po potrebi mogu jednostavno razmontirati i ukloniti, čime se po želji može podešavati broj nivoa pranja na stalku, stalak kompatibilan sa postojećim uređajima |  |  | 1
1.33.2 | Košara za kirurške instrumente 1/1, dimenzije 480x250x50 mm (košara kompatibilna sa stalkom uređaja) |  |  | 10
1.33.3 | Uložak za pranje i sušenje anestezioloških tubusa, cijevi, maski i ostalog anesteziološkog materijala |  |  | 1
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a (_____%)
Ukupna cijena ponude
U______________________,____________ 2021. godine |  |  | Pečet i potpis odgovorne osobe
__________________________