## List1
Ponuditelj: _________________________
Mjesto: ________________
Adresa: ______________________________________
OIB: _______________________
Predmet nabave: Bolnički kreveti za standardnu njegu
R.br. | Specifikacija minimalnih traženih tehničkih karakteristika | Količina | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Upisati broj stranice iz kataloga. Označiti markerom i upisati redni broj, u dostavljenom katalogu, prospektu ili tehničkoj specifikaciji proizvođača, gdje se točno nalazi stavka (r.br.) koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike.
1. | BOLNIČKI KREVET ZA STANDARDNU NJEGU PACIJENATA | 14
1.1 | Bolnički krevet za standardnu njegu s električnom regulacijom položaja
1.2 | Krevet ima minimalno 4 elektromotora koji su, kao i ostala oprema, usklađeni sa standardom IEC 60601-2-52, Medicinski proizvod klase I s CE oznakom sukladno MDR 2017/745
1.3 | Metalna konstrukcija kreveta, metalni dijelovi zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski
1.4 | Četverodijelna leđna ploha izrađena od metalnih profila s graničnicima protiv klizanja madraca
1.5 | U kutovima podnice kreveta sa strane uzglavlja min. 2 otvora za montažu trapeza i infuzijskog stalka
1.6 | Dimenzija podnice min. 200x85 cm
1.7 | Ukupne dimenzije kreveta uključujući bočne stranice/ograde max. 215x100 cm
1.8 | Regulacija visine min. 40 cm ili niže do min. 80 cm ili više, minimalni raspon podešavanja visine 40 cm
1.9 | Podešavanje nagiba uzglavlja minimalno 65° , a bedrenog dijela minimalno 28°, putem elektromotora
1.10 | Autoregresija leđnog dijela min. 10 cm
1.11 | Podešavanje lisnog dijela mehanički
1.12 | Podešavanje nagiba min. Tr + 15° / ATr – 15° putem elektromotora
1.13 | Produženje kreveta sa strane podnožja za minimalno 15 cm, integrirano u konstrukciju
1.14 | CPR funkcija - mogućnost mehaničke deblokade motora leđnog dijela kod potrebe za reanimacijom - CPR ručica smještena obostrano
1.15 | Stranice uzglavlja i podnožja kreveta od ABS plastike ili propilena, daju se skinuti, sa osiguranim učvršćivanjem protiv nekontroliranog skidanja
1.16 | Obostrano bočne ograde od ABS plastike ili metala, jednostruke ili dvostruke, u gornjem položaju zatvaraju barem 3/4 bočne strane kreveta, automatsko zaustavljanje u gornjem položaju
1.17 | Visina bočnih ograda min. 35 cm
1.18 | Ugrađena baterija koja služi za podešavanje kreveta kod transporta ili kod nestanka električne energije
1.19 | Ručni upravljač s osnovnim funkcijama podešavanja kreveta: podešavanje visine kreveta, podešavanje nagiba leđnog i bedrenog dijela, kardio položaj, TR/ATR položaj, položaj za pregled
1.20 | Na uglovima kreveta odbojnici kao zaštita od udaraca kod vožnje
1.21 | 4 kotača minimalnog promjera Ø 150 mm s centralnim kočenjem od čega jedan antistatički kotač, mogućnost pravocrtne vožnje
1.22 | Obostrano na bočnim stranama kreveta se nalaze nosači dodatne opreme
1.23 | Sigurnosno radno opterećenje kreveta min. 250 kg
DODATNA OPREMA
1.24 | Infuzijski stalak podesiv po visini s min. 4 kukice, mogućnost postavljanja s desne i lijeve strane
1.25 | Trapez s rukohvatom, sigurnosno radno opterećenje min. 75 kg
2. | MEDICINSKI PASIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC
2.1 | Pasivni medicinski antidekubitalni madrac za bolničku uporabu s nepropusnom uklonjivom navlakom
2.2 | Madrac za pacijente s visokim rizikom dekubitusa do stadija 4 prema EPUAP klasifikaciji u skladu s MEDDEV 2.7.1. Rev. 4 i MDR Aneks XIV -dio A:2017
2.3 | Struktura madraca iz min. tri sloja, gustoća pjene min. 30 kg/m³
2.4 | Nepropusna inkontinentna navlaka, materijal izrade poliuretan ili jednakovrijedno, vodonepropusna, propusna za cirkulaciju zraka, periva do maksimalno 95 °
2.5 | Na dužim bočnim stranama madraca ojačane zone za lakše ustajanje iz kreveta
2.6 | Dimenzije madraca maksimalno 200x90 cm
2.7 | Nosivost madraca min. 150 kg
2.8 | Visina minimalno 14 cm
2.9 | Otpornost na gorenje sukadno standardu DIN EN 597 (I + II) ili jednakovrijedno
2.10 | Medicinski proizvod klase I s CE oznakom sukladno MDR 2017/745
Ukupna cijena ponude za predmet nabave bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude za predmet nabave s PDV-om
| Mjesto i datum:__________________________ |  | Pečat i potpis
_____________