## Sheet1
Ponuditelj: _________________________ |  |  | Prilog III.
Mjesto: ________________
Adresa: ______________________________________
OIB: _______________________
Predmet nabave: Lampa za operacijsku salu, evidencijski broj nabave: 35/2024-JN
Proizvođač: ______________________
Zemlja porijekla: ___________________
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
1.2.4. | Intenzitet osvjetljenja kupola minimalno 160.000 Lux-a
1.2.5. | Podešavanje osvjetljenja u minimalnom rasponu 10-100%
1.2.6. | Temperatura boje unutar raspona 3500-5100 K podesiva u minimalno 5 koraka
1.2.7. | Automatsko uključivanje hitnog načina rada u slučaju nestanka struje
1.2.8. | Svaka kupola minimalno 70 LED dioda
1.2.9. | Podešavanje promjera fokusa unutar raspona 190 mm i manje do 350 mm i više u minimalno četiri stupnja
1.2.10. | Indeks emisije boje Ra minimalno 96
1.2.11. | Ambijentalno osvjetljenje za endoskopske zahvate
1.2.12. | Podešavanje postavki putem kontrolnog zaslona smještenog na ruci pored kupole s LCD zaslonom. Minimalno uključivanje/isključivanje, odabir načina rada, podešavanje intenziteta osvjetljenja, podešavanje fokusa, podešavanje temperature boje.
1.2.13. | Testovi redukcije sjena: Preostalo osvjetljenje s jednom maskom minimalno 70% Preostalo osvjetljenje s dvije maske minimalno 45% Preostalo osvjetljenje unutar jedne cijevi minimalno 75%
1.2.14. | Jednostavno pozicioniranje s odvojivom autoklavabilnom ručicom na svjetlosnoj glavi i hvatištima na obodu kupole
2. | Autokavabilna ručica za namještanje minimalno 6 komada
3. | Pribor za ovjes, stropna ploča i napajanje. Prilagodba postojeće podkostrukcije ako je potrebno. Svi dodatni dijelovi potrebni za montažu i instalaciju uključeni.
Cijena ponude bez PDV-a
Iznos PDV-a (_____%)
Ukupna cijena ponude
U ______________________, ____________ 2024.godine
Pečat i potpis odgovorne osobe
|  | _________________ | ________________________