## TROŠKOVNIK
Ponuditelj: _________________________
Mjesto: ________________
Adresa: ______________________________________
OIB: _______________________
Troškovnik / Opis predmeta nabave : Bipolarno – monopolarni histero - resektoskop
Redni broj | Tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Broj stranice u katalogu | Jedinična cijena bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupna cijena bez PDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 (4x8)
1. | Radni element s integriranim generatorom pulsa -pasivni; -Tip drške-zatvorena -distalna keramička izolacija -integrirani generator impulsa za kontrolu aspiracije -autoklavabilan na 134°C | kom | 1
2. | Vanjski tubus -s kontinuiranim ispiranjem -promjer 27 Charr. -ravan na distalnom kraju -okrugli -od titanijuma/nehrđajučeg čelika -autoklavabilan na 134°C | kom | 1
3. | Optika -promjer 3,3 mm -Smjer gledanja 30 stupnjeva -autoklavabilna na 134°C | kom | 1
4. | Obturator -promjer 27 Charr | kom | 1
5. | Bipolarni HF kabel -dužine 3 m -mogućnost priključenja na monopolarno-bipolarniHF uređaj -mogućnost autoklaviranja | kom | 1
6. | Rezajuće elektrode -1 paket=3 komada -bipolarne; -jednokratne -svaka je sterilno pakirana -debljina žice 0,25 mm | paket | 1
7. | Sterilni set crijeva -1 paket=10 komada -sterilno | paket | 1
8. | Vaporizacijska elektroda -1 paket=3 komada -bipolarne -oblik valjka -jednokratne -svaka je sterilno pakirana | paket | 1
9. | Resekciona pumpa za automatsko sauganje resektata -integrirana impulsna aspiracija omogućava automatsku aspiraciju resektata odmah nakon resekcije -kratko vrijeme aspiracije i time se smanjuje gubitak tekućine na minimum -impuls aspiracije se može regulirati u 3 razine -ograničava gubitak tekućine na minimum, čime se učinkovito spriječava kolaps kaviteta -u kompletu: a/ bočica za sakupljanje resektata od 250 ml s umetkom; b/ boca za sekret od 2000 ml, autoklavabilna, s poklopcem; c/ držači boca; d/ filter za zaštitu od preljevanja/bakterijski filteri ,1 pkg=10 kom; e/ higijenski filteri, 1 pkg=10 kom; f/ apsorber zvuka,1 pkg=3 kom. g/ konekcijsko crijevo h/ naponski kabel | komplet | 1
10. | Rezajuća elektroda -za tubus s kontinuiranom irigacijom -debljina žice 0,3 mm -monopolarna -višekratna, -višekratna, autoklavabilna na 134°C | kom | 1
11. | Vaporizacijska elektroda -oblik valjka -monopolarna -višekratna, autoklavabilna na 134°C | kom | 1
12. | Monopolarni kabel - dužine 3 metra; -mogućnost priključivanja na HF-aparat | kom | 1
13. | Kukičasta monopolarna-bipolarna elektroda -oblik kukice -monopolarna -bipolarna -višekratna | kom | 1
Cijena u €, bez PDV-a :
Iznos PDV-a:
Cijena u €, s PDV-om:
| Mjesto i datum: |  |  |  | Pečat i potpis odgovorne osobe:
| _____________________ |  |  |  | ______________________