## TROŠKOVNIK
Ponuditelj: _________________________
Mjesto: ________________
Adresa: ______________________________________
OIB: _______________________
Troškovnik / Opis predmeta nabave : Fotelje za hemodijalizu
Redni broj | Tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Broj stranice u katalogu | Jedinična cijena bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupna cijena bez PDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 (4x8)
1. | Fotelje za hemodijalizu | kom | 4
2. | Dimenzije naslona za ruke: dužina x širina x visina Punjenje od pjene za naslone za ruke 60.5 cm x 13.5 cm x 4.5 cm Jastučići za naslone za ruke od OAM pjene 52.5 cm x 15.5 cm x 8.5 cm OW jastučići za naslone za ruke u obliku klina 52,5 cm x 15,5 cm x 6,5 do 9,5 cm Visoki jastučići za naslone za ruke u obliku klina 52,5 cm x 16,5 cm x 7,5 do 12,5 cm Dužina presvlake x širina x visina 219 cm x 60 cm x 9 cm Ukupna duljina (maks.) x ukupna širina (maks.) 229 cm x 87 cm Razmak od poda 63 mm (kotačići Ø 7,5 cm) / 93 mm (kotačići Ø 10,0 cm) / 132 mm (kotačići Ø 12,5 cm)
3. | Visina sjedenja s podizanjem visine 53 cm do 75 cm (kotačići Ø 7,5 cm) / 56 cm do 78 cm (kotačići Ø 10,0 cm) / 60 cm do 82 cm (kotačići Ø 12,5 cm) bez dizanja visine 57 cm (kotačići Ø 7,5 cm) / 60 cm (kotačići Ø 10,0 cm) / 64 cm (kotačići Ø 12,5 cm) Podešavanje visine 22 cm (opcionalno)
4. | Kut nagiba back/seat/foot part 0° do 72° (model položaja udarca), –12° do 72° (model Trendelenburgovog položaja) / 0° do 25° / –25° do 27° naslon/sjedalo/nožni dio u šok položaju 0° / 25° / 27° Terminal za izjednačavanje potencijala standard Snaga, primarna 100-240 V AC, 50/ 60 Hz Snaga, sekundarna 29 V Osigurači unutarnji Tip zaštite za ručnu kontrolnu jedinicu / kontrole IP X6/IP X4 Klasa zaštite II Ciklus rada 2 min. ON / 18 min. OFF ili 10% s maksimalno 5 ciklusa prebacivanja po minuti Potrošnja u stanju pripravnost < 2 W Električna sigurnost, EMC DIN EN 60601-1, 60601-1-2 Spiralni naponski kabel 2,0 m do 3,5 m Dopušteni tlak zraka 800 do 1,060 hPa Temperatura okoline 10° do 40° C Nivo emisije zvučnog tlaka < 65 dB(A) Klasa medicinskog uređaja I Vrsta primijenjenih dijelova B (CF) granične vrijednosti u skladu s propisima Sigurno radno opterećenje 250 kg Boja navlaka i metalnog okvira svijetlo siva RAL 7047 Težina (ovisno o konfiguraciji) 85 to 100 kg Jamstvo 2 godine
5. | Package premium 3 motora za podešavanje leđa, stopala i sjedeći dio Motorizirano podešavanje visine Trendelenburgov položaj Naslon za ruke podesiv i po visini Kotači od 10 cm sa središnjim zaključavanjem Oslonac za noge s autom. podešavanje duljine Jastuk za glavu Podloga od visco pjene ( prilagođava se konturama pacijenta ) Zaštita na osloncu za noge
Cijena u €, bez PDV-a :
Iznos PDV-a:
Cijena u €, s PDV-om:
| Mjesto i datum: |  |  |  | Pečat i potpis odgovorne osobe:
| _____________________ |  |  |  | ______________________