## List2
Ponuditelj: _________________________
Mjesto: ________________
Adresa: ______________________________________
OIB: _______________________
Predmet nabave: Reanimacijsko – grijana jedinica sa sustavom za nadzor vitalnih funkcija i vagom.
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave-minimalne tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Proizvođač, zemlja porijekla, godina proizvodnje,model, kataloški broj | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa sa brojem označene stranice iz referentnog dokumenta | Zadovoljava da/ne | Napomena
| Stolić za reanimaciju | kpl | 1
Minimalne karakteristike:
1 | Opći zahtjevi:
Krevet za zagrijavanje i reanimaciju mora imati najmanje:
1.1 | - podešavanje i kontrola temperature s ugrađenim alarmima, s radom u ručnom načinu rada ili automatski reguliranom načinu rada, s podešavanjem temperature kože najmanje u rasponu između 32 i 38 °C +/-5%
1.2 | zaslon, integriran, u više boja dijagonale minimalno 10,4 inča, s funkcijom rada na ekranu osjetljivom na dodir, koji prikazuje zadane vrijednosti i način zagrijavanja te praćene vrijednosti temperature i težine, kao i drugi nadzirani parametri pri korištenju opcijskih modula.
1.3 | - uređaj treba imati ugrađeno prozirno svjetlo s regulacijom snage svjetla, koje treba osigurati osvjetljenje od najmanje 4000 luxa, intenzitet treba biti podesiv u najmanje tri razine.
1.4 | Radijacijski grijač koji omogućuje ručnu ili automatsku regulaciju grijanja. Grijač treba imati mogućnost pomicanja lijevo-desno (najmanje 90 stupnjeva u svakom smjeru), a u isto vrijeme radijator se može naginjati (postavka nagiba od najmanje 45 stupnjeva). Snaga grijanja ne smije biti manja od 45mW/cm2 +/-5%
1.5 | Posteljica mora imati APGAR brojač, mogućnost brojanja i odbrojavanja.
1.6 | svi alarmi trebaju biti vidljivi sa svih strana krevetića, tj. 360° alarmno svjetlo. Utišavanje i isključivanje alarma bez kontakta/dodira površine. Podešavanje alarma na tri razine.
2 | Krevet za zagrijavanje i reanimaciju treba omogućiti najmanje:
2.1 | modul za praćenje vitalnih funkcija novorođenčeta praćenjem SpO2, PR, RR/RESP, HR, EKG i NIBP te pletizmografijom i EKG krivuljama i RR/RESP. Svi navedeni parametri također bi trebali biti vidljivi u trendu barem zadnja 3 dana. Pulsna oksimetrija treba pratiti SpO2 s točnošću od najmanje ±3 i biti kompatibilna s Massimo tehnologijom; PI raspon 0.02~20%. Podaci monitora i grijano-reanimacijske jedinice moraju biti prenosivi na udaljenu lokaciju putem 1 veze za moguću nadogradnju i povezivanje sa središnjim nadzorom.
2.1.1 | Reanimacijska jedinica treba imati samostalni monitor vitalnih funkcija SpO2, EKG, NIBP, RR, ali to mora biti dodatni monitor s ekranom od najmanje 4.3 inča, s funkcijom dodira, spojiv s krevetićem te prilagođen za praćenje vitalnih funkcija novorođenčadi i djece, podaci monitora i grijano-reanimacijske jedinice moraju biti prenosivi na udaljenu lokaciju putem 1 veze za moguću nadogradnju i povezivanje sa središnjim nadzorom. Monitor treba koristiti transportni modul, koji omogućuje prijenos pacijenta uz nastavak praćenja vitalnih funkcija s transportnim modulom. Transportni modul monitora treba imati vlastiti zaslon dijagonale minimalno 4.3 inča s funkcijom touch screena, težine 1,5 kg svaki i vlastitu bateriju za minimalno 4 sata rada.
2.2 | transportna funkcija s nadzorom pacijenata i opskrbom plinom: 2 nosača boca, za boce za kisik i zrak, redukcijske ventile za boce za zrak i kisik treba uključiti u ponudu. Za potrebe transporta uređaj treba imati 4 velika kotača laka za manevriranje od kojih svi trebaju imati ugrađenu kočnicu, a krevetić treba imati i ručku za hvatanje za pokretljivost prilikom transporta. Autonomija rada baterije bit će najmanje 1 sat.
2.3 | integrirani reanimacijski modul i aspirator, s postavkom koncentracije FiO2 između 21-100%, dva dozatora izlaznog protoka te postavkom i praćenjem inspiratornog Pinsp i ekspiratornog tlaka PEEP i postavkom vakuuma. Reanimacijski modul mora imati alarm u slučaju greške ili kvara jednog od plinova. Jačinu vakuuma treba ograničiti za neonatalnu populaciju na maksimalno 150 mmHg ili 20kPa +/-10%.
2.4 | modul vage, koji treba mjeriti najmanje u rasponu težine između 300 i 8000 grama. Trebao bi omogućiti jednostavno uspostavljanje nulte težine (tare) i prikaz trenda - vremenskog tijeka težine novorođenčeta/nedonoščeta u grafičkom i numeričkom obliku za najmanje zadnja 3 dana.
2.5 | modul za apneju, koji bi trebao otkriti i reagirati u slučaju apneje kliničkim stimuliranjem stopala novorođenčeta putem vibrirajućeg mekog dodatka.
3 | Gijano reanimacijski stol:
3.1 | jedna velika ladica za pohranu dostupna s obje strane, najmanje jedna polica za pohranu i jedan stalak za infuziju. Polica i stalak za infuziju trebali bi omogućiti ugradnju prema željama korisnika. Ukupna duljina kompletnog krevetića sa svim dodacima ne smije biti veća od 120 cm, a širina ne smije biti veća od 65 cm.
3.2 | podizne i spuštene strane: bočne i nožne, spuštanje odnosno otvaranje treba biti sporo i potpuno tiho. Uzglavlje mora imati dovoljno utora za prolaz kablova, senzora i cijevi za disanje (najmanje 2 utora) Ležeća površina mora imati mogućnost nagiba najmanje +12 stupnjeva i mora biti izrađena od mekanog materijala koji preraspoređuje pritisak kako bi se smanjio rizik od dekubitusa. Osim vanjskih stranica koje se spuštaju, krevet treba imati i unutarnje sigurnosne ograde na samom krevetu.
3.3 | ispod ležeće površine treba postojati mogućnost postavljanja rendgenska kasete, kojoj treba biti omogućen pristup s obje strane. Za kontrolu položaja kreveta, na krevetu treba postojati uređaj za niveliranje na temelju sustava libele. U krevetić bi trebao biti ugrađen mjerač za procjenu tjelesne visine.
3.4 | visina i nagib kreveta trebaju biti električno podesivi. Podesiva visina također bi trebala omogućiti vrlo niske postavke visine kreveta za klokansku njegu s roditeljima, najniža visina kreveta trebala bi biti 85 cm ili niža.
4 | Pribor i pomoćna oprema i usklađenost:
4.1 | Krevet za grijanje-reanimaciju mora biti kompletan, na mobilnom postolju, s ladicom, policom, infuzijskim stalkom, prozirnim svjetlom.
4.2. | Sustav mora biti u skladu s EC direktivom MDD/MDR i ISO standardima ili jednakovrijednim.
4.3 | Za uređaj pružatelj mora imati najmanje 2 servisera obučena i certificirana od strane proizvođača.
Ukupna cijena ponude za predmet nabave bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude za predmet nabave s PDV-om
| Mjesto i datum:__________________________ |  |  |  |  | Pečat i potpis
_____________